## Sheet1
一批康复医疗设备项目技术参数要求
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 备注
1 | 手动膏贴机 | 台 | 1 | 1.适用于中药研发机构、医疗机构、中药店等。 2.可完成圆形、正方形的膏药贴制作。 3.可完成长方形、椭圆形、颈椎型形状、腰椎型形状、关节型形状、月牙型形状等更多形状膏药贴制作。 4.可根据客户的需求，定制异形模具，并完成定制异形膏药贴制作。 5.温度调整范围：0℃-150℃。设定参数后，可根据热电偶反馈实时温度，相应控制电加热组件开启与关闭。 6.膏药尺寸制作范围：按膏芯尺寸，圆形膏芯直径5厘米-12厘米，正方形膏芯边长5厘米×5厘米-12厘米×12厘米，异形膏芯，按异形模具尺寸大小实现。 7.处方调配膏药种类：黄丹基质膏药、松香膏药、热熔胶膏药。 8.单次膏药调配重量可少至130克。 9.转速：每分钟0-60转。 10.工作电源电压：220V。 11.工作电源频率：50Hz。 12.工作电流：10A。 13.温度调整范围：0℃-150℃。
2 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 台 | 1 | 1. 双通道柜式一体机，由主机、输出线、电源线、手持控制器、电极组成； 2. ★仪器配有蝶形电极片、矩形电极片以及月牙形电极片，蝶形电极片用于治疗和评估，矩形电极片用于训练，月牙形电极片用于小脑顶核电刺激； 3. 液晶屏显示，屏幕尺寸：114mm*64mm 4. ★评估功能，采用三角波和方波，通过500ms或1000ms两种脉冲方式, 适合不同程度的吞咽及构音障碍评估； 5. ★辅极小脑顶核电刺激功能，采用脑电仿生低频电输出。基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz 6. 输出电参数： a) 输出电流：0～25mA，分50档连续可调，精度±20% b) 主电极开路输出电压：≤150V 7. ★具有五种输出模式：成人连续模式、儿童交替模式、手控触发脉冲模式、自动触发脉冲模式、评估模式 7.1.成人连续模式 脉冲宽度：1-11档可调，100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs 脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz 7.2.儿童交替模式 脉冲宽度：1-11档可调，100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs 脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz 持续时间：≥1s 7.3.手控触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调 7.4.自动触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调；脉冲间隔1-5 档可调，即1-5s可调，步距增量1s; 8. ★脉冲发生装置集成度高、结构简单，易操作，脉冲信号输出稳定，可保持治疗的持续性。（可提供相关证明文件） 9． 时间选择：1～99分钟可调，步距增量为1分，误差为±5% 10.设备连续工作时间大于8h
3 | 肌电生物反馈仪 | 台 | 1 | 1.★双通道柜式机型，双通道可同时使用，互不干扰； 2.8英寸彩色触摸屏设计，各项数据实时显示； 3.具有处方治疗，自由刺激，反馈治疗，等多种功能； 4.阈值可手动设定和自动设定，根据不同治疗情况下选择； 5.反馈阈值：1uV～999uV； 6.★分辨率(测量灵敏度）：≤2uV； 7.系统噪声：≤1uV； 8.★共模抑制比：大于100dB； 9.通频带：不窄于20Hz～500Hz（﹣3dB）； 10.输出电参数 a）电流强度0～50mA可调 b）输出频率为1～120Hz c）脉宽为50～500μs d）开路输出电压＜500V； 11.具有定时功能，可在1分钟～60分钟范围内设定所需时间； 12.连续工作时间大于8h；
4 | 空气波压力治疗仪 | 台 | 1 | 1. 柜式一体机，可同时使用两个十二腔气囊。 2. ★液晶触摸屏加旋转编码器操作，操作简便。（可提供相关证明文件） 3. 时间设定功能时间范围为0～60min，步长1min。 4. ★生物波功能： a. 四组生物波输出； b. 输出模式分为连续波、正弦波和方波三种模式； c. 脉冲频率应为1Hz～99Hz连续可调，步长为1Hz，脉冲宽度为500μs。 5. 充气模式：八种基础充气模式，可任意组合治疗。 6. 治疗仪压力范围：5～25kPa可调。 7. 极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min。 8. 过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。 9. ★手动释压器：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。 10. 连接：连接管路应有防止接错的装置或标识。 11. 工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于70dB。
5 | 痉挛肌低频治疗仪 | 台 | 2 | 1、★台式机型，7英寸彩色触摸屏加选择编码器显示操作。（可提供相关证明文件） 2、具有四组针插式电极输出。 3、时间设定:时间范围为0～99min可调，单步长1min。 4、定时提醒:定时时间到后有声音提示功能。 5、输出波形:每通道包含Ⅰ、Ⅱ两组输出，输出波形为方波与指数波的组合波。 6、★波形参数 a. 脉冲周期从0.5s～2s可调，单步长为0.1s，允差±10%。 b. 脉冲宽度从0.1ms～2.0ms可调，单步长为0.05ms,允差±10%。 c. 延时时间：Ⅱ路输出脉冲比Ⅰ路输出脉冲延时出现，延时时间从0.1s～1.5s可调，单步长为0.1s,允差±10%。 d. 输出强度：Ⅰ、Ⅱ两路输出脉冲电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调, 单步长为1 mA，最大输出值允差±15%。 7、★处方选择:治疗仪具有10个默认处方和10个自定义处方。
6 | 中频电疗仪 | 台 | 2 | 1、产品结构形式：柜式款，万向脚轮，移动灵敏便捷； ★2、输出通道：四通道配置；四路可独立控制，同时治疗四位患者/或四个部位；亦可组合使用，形成2组平面干扰治疗； 3、操控方式：10.1英寸真彩触摸屏； ★4、内置多达103种治疗处方，分5种治疗模式（多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式）可选； ★5、具有离子导入功能； ★6、具有4种平面干扰电输出模式（普通模式、动态模式、调制模式、对极模式）可选； ★7、具有自定义处方功能，医护人员可根据临床需要进行自行建立、存储和调取； 8、输出电流强度：不超过50mA(r.m.s) 9、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%； 10、载波频率：载波频率1kHz～12kHz，允差±10%； 11、载波波形：脉冲波 12、载波脉宽：42μs～500μs，允差±10μs。 13、调制波频率：0～150Hz，允差±10%； ★14、具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波； 15、直流分量：离子导入方式脉动直流输出电压不大于100V； 16、差频频率：0～200Hz，允差在±10%或±1Hz； 17、差频变化周期：15s～30s，允差±10%； 18、动态节律：4s～10s，允差±10%； 19、调幅度：0～100%，调幅度允差±5%； 20、治疗时间：1min～99min可调，步长1min，允差±5%。 21、连续工作时间：不少于4h； 22、噪声不大于45dB（A）； ★23、具有电极加热功能：电极片温度38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃；（可提供相关证明文件） ★24、具有四大保护功能： 1）超温保护：电极片温度超过45℃，热保护器动作，且有报警提示。 2）开路保护：电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示； 3）短路保护：电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示； 4）过流保护：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值大于50mA时，发出声音和显示错误提示。 25、具有参数锁定功能，满足临床个性化需求； ★26、可选配WiFi模块，进行相关数据互联； 27、配置方形理疗电极、中低频理疗电极、2种硅橡胶加热电极、1种硅橡胶圆形电极；可选配2种不同规格硅橡胶电极，满足临床多样化需求； 28、工作环境： 1）环境温度：5℃～40℃； 2）相对湿度：≤80%； 3）大气压力：700hpa～1060hpa； 4）电源电压：220V±10%; 5）电源频率：50Hz±1Hz。 6）输入功率：200VA 29、产品分类： 1）防电击类型：Ⅱ类； 2）防电击程度：BF型； 3）对进液的防护程度：IPX0； 4）运行模式：连续运行； 5）在与空气混合的易燃麻醉气体或氧化亚氮混合的易燃麻醉气体情况下使用时的安全程度：非AP型、APG型设备； 6）电磁发射：1组A类