## Sheet1
康复医疗设备项目技术参数要求
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 备注
1 | 经颅电刺激仪 | 台 | 1 | 一、产品概述 经颅电刺激仪是一种无创的，利用低强度电流（0～2mA）调节神经的技术，通过电极将电流输送到指定脑区，而颅内电流则会提高或降低神经元细胞的兴奋性（取决于电极的极性），兴奋性的提高或降低则可引起大脑功能性的改变，用来治疗疾病或研究大脑的功能。 二、性能技术规格 ★1、五种刺激模式：TDCS经颅直流电刺激模式、TACS经颅交流电刺激模式、TPCS经颅脉冲电刺激模式、TRNS经颅随机噪声刺激模式、CES经颅微电流刺激模式。 2、电极输出方式：两通道（一阴一阳）输出方式，配备耳夹式电极、方形电极，电极尺寸：2通道电极的长x宽x厚度尺寸为：60x45x1.4mm，其误差不应超过标称±10%。 ★3、手持式按键便携设备，便于任意场景使用，产品外观尺寸：140x70x27mm 4、输出电流强度范围：0～2mA,分为：0～0.5mA、0～1mA、0～1.5mA、0～2mA四种档位（CES经颅微电流刺激模式只有0.5mA档位），且每个档位的电流强度均连续可调，误差应不大于±7%。 5、电流强度控制：调节范围为0～255级。 6、工作频率： a)TDCS经颅直流电刺激模式，无频率。 b)TACS经颅交流电刺激模式,频率范围：0～200Hz,连续可调，误差应不大于±2%。 c)TPCS经颅脉冲电刺激模式，频率范围：0～200Hz,连续可调，误差应不大于±2%。 d)TRNS经颅随机噪声刺激模式，频率范围：随机。 e)CES经颅微电流刺激模式,脉冲重复频率：0.1Hz,误差应不大于±2%。 7、脉冲宽度 a)TDCS经颅直流电刺激模式，无脉冲宽度。 b)TACS经颅交流电刺激模式,单向波脉冲宽度：0 ms～500ms，双向波脉冲宽度：0 ms～330ms，误差应不大于±10%。 c)TPCS经颅脉冲电刺激模式，脉冲宽度：0 ms～500ms，误差应不大于±10%。 d)TRNS经颅随机噪声刺激模式，脉冲宽度：随机。 e)CES经颅微电流刺激模式,脉冲宽度应由250ms、500ms、750ms和1000ms四种脉冲组成，误差应不大于±10%。 8、接触质量提示：具有接触阻抗实时数据显示，阻抗范围：500Ω～16KΩ，接触质量指示灯提醒功能。 9、单/双向波：刺激波形具有单/双向波形切换功能。 10、设备具备专用预刺激功能与伪刺激功能，满足临床治疗及科研需求 11、定时功能：刺激仪应具有输出定时功能，定时范围1～100min，步进1min，误差应不大于±2%。 12、连续工作时间：刺激仪可连续工作时间不少于4小时。 三、适用范围 本产品适用于对脑损伤引起的运动功能障碍、语言认知障碍、吞咽障碍进行治疗。
2 | 磁振热治疗仪 | 台 | 1 | 1. 适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。 2. 性能参数： 1) 独立双通道输出，参数可独立调节； 2) ▲磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%； 3) ▲振动频率： (1) 单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调； (2) 多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调； 4) 治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃； 5) 无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗； 6) ▲软件含有内置处方，具有三种治疗模式共13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。 7) 治疗时间1~99min可调，以1min为单位设定； 8) 具有多种安全保护装置： (1) 输入过流保护装置； (2) 输出过流保护装置； (3) 双重过温度保护装置。 配置清单： 主机 1台 标准治疗垫 2个 标准导子布套（含套上的） 4个 检磁器 1个 绑带 8条 电源线 1条
3 | 电动康复起立病床 | 张 | 2 | 1. ▲病床既可供承载及护理患者使用，又可用于下肢功能障碍患者站立辅助训练，需提供符合适用范围的医疗器械注册证。 2.床体起立角度可调：垂头仰卧位角度≥0°~-12°，直立角度0°~85°可调，有利于预防长期卧床导致的并发症。 3.背板角度调整范围≥0°~60°，大腿板角度调整范围≥0°~25°。 4.配有可折叠式护栏，护栏高度≥350mm，护栏材质HDPE。 5.床面可垂直升降，高度调节范围≥0~400mm，便于转移及床边治疗操作。 6.配有专用足部踏板，供患者站立辅助训练使用，足部踏板静态最大承重≥3000N，需提供省级或以上级别机构出具的检测报告。 7.床下框离地间距≥150mm，方便床旁型主被动训练仪器的使用。 ▲8.具有5个静音电机控制床体升降及角度(对应5种以上治疗患者模式自动调节)，调节床体电机负载≥8000N。 9.双重供电模式，内部电源可在断电的情况下继续工作。 10.站立安全系统：在执行直立训练操作时，如果床体其他部位未处于最低位，则须先等待其他部位下降至最低位后（自动复位），方可执行整体前倾操作；在床体直立角度＞15°时，为保证患者安全，可防止背部上升/下降和腿部上升/下降的误操作，当直立角度0°~15°时，可执行背部上升/下降和腿部上升/下降的操作。 11.至少配有3条魔术贴和卡扣双重安全保护带，且保护带静态最大承重≥500N，需提供省级或以上级别机构出具的检测报告。 12.床头板、床尾板可拆卸；护栏可上下移动。 13.足部踏板免工具拆装，方便在非训练情况下收纳。 14.四角配有输液杆安装孔位；床体两侧配有引流挂钩。 15.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。 16.配有四角防撞滚轮，保护床体碰撞损坏。 17.床体最大承重≥175kg。 18.防进液等级≥IPX4级。 19.床体尺寸（L*W*H）：（2285~2475）mm*1025mm*（885~2240）mm（±20%），床面尺寸（L*W）：1980mm*800mm（±20%），脚轮直径：75mm（±20%），固定带尺寸（L*W）：850mm*112mm（±20%），脚托板尺寸（L*W）：340mm*280mm（±20%）。 20.重量：240kg（±20%）。 ▲21.内嵌2个液体角度尺（可根据患者恢复情况进行精准治疗） 22.床边配置安全操作指引 23.电源：AC220V、50Hz或DC24V内部电源供电，输入功率：500VA。 ▲24.提供至少两项有关该产品的国家级科技专利成果，提供证明材料。 ▲25.焊接工艺：采用焊接机器人自动焊接，焊接精度高，质量稳定。（生产企业应有机器人焊接设备，需提供设备现场作业图片并加盖投标人公章） ▲26.床头床尾板：采用优质ABS强化塑料一次性注塑成型，厚70mm，弧线形欧式款设计，线条美观大方，中间带颜色装饰贴纸，床头床尾板采用插入式装置，特有的按压锁定开关，设计新颖，操作简单，拆卸方便，拆卸后床头床尾框无突出异物，可兼作CPR急救，满足临床需求；床尾板外侧有病人信息卡插槽。（提供具有CMA标识的检测机构出具的ABS塑料检验报告复印件（委托单位必须是投标单位或制造商）并加盖投标人公章）。
4 | 全胸振荡排痰机 | 台 | 1 | 1. ★屏幕：≥7.5英寸彩色触摸屏幕； 2. 成人，儿童一体机； 3. ★系统内设≥2种儿童专用模式，其中有儿童专用自动模式； 4. ★仪器配备≥2种型号充气背心； 5. 压力范围： 0.4kPa~4.0kPa，步距0.3kPa； 6. 振动频率： 5Hz~27Hz，步距1Hz，连续可调； 7. 手动模式：治疗参数在治疗过程中可以随时更改； 8. 定时时间：1min-99min，连续可调，步长为1min； 9. 自定义模式：将治疗过程分为四个阶段，每个阶段的压力，时间和频率可自由调节； 10. 具有≥6种自动模式 11. ★设备具有雾化功能 12. ；手持控制器：治疗过程中一键急停； 13. 主要构成：由电源线、主机、手持压缩器、充气背心/胸带、波纹连接管、压缩式雾化器组成 14. ★防止误操作功能，参数调节超出常用范围系统再次确认提醒；
5 | 电动吸引器 | 台 | 1 | 1、商务文件： ①通过GB/T 19001-2016 idt ISO 9001：2015质量管理体系认证 ②通过YY/T 0287-2017 idt ISO 13485：2016医疗器械质量管理体系认证 ③通过GB/T 24001-2016 idt ISO14001：2015 环境管理体系认证 ④通过GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证 ⑤中国驰名商标 ⑥国家高新技术企业 2、技术规格： 电源：AC220V±10% 50Hz 泵结构：无油泵 抽气速率：≥35L/min 负压调节范围：0.013～0.090MPa 吸液瓶：2500ml×2 输入功率：400VA 噪音：≤65dB 工作制：间隙加载连续运行 3、产品的材质、结构要求：ABS一次成型全塑外壳；无油泵，使用寿命长，噪音低，免维护；溢流保护装置，防止液体进入泵内；手推式，备有手动开关和脚踏开关。 4、产品性能：造型新颖，可移动式医用吸引装置。适合各医疗单位手术室、病房用于吸取病人体腔内的脓、血、痰等粘质液体。 5、基本配置： 脚踏开关 1个 熔丝管 2个 吸引管 1支 透明硅胶管 1根
6 | 电动肌肉振动仪（整脊仪） | 台 | 1 | 1、物理脉冲，利用肌肉共振对深度肌肉组织进行深度击打与振动。 2、恢复生理曲度，利用机器设备发出脉动冲击力打开脊椎隙，使椎间突出点回缩，从而消除神经压迫，矫正脊椎，起到加速血液循环，缓解疼痛，加速损伤后恢复。 3、*力度：80N、500N、1100N力度可调. 4、*模式：低频模式、中频模式、高频模式。 5、*四种枪头：一字头：适用于头、痛点、筋节、穴位锥体矫正。T形头：适用于脊椎侧弯矫正。小U形头：用于颈椎平衡矫正。大U型头：用于胸椎、骶椎、尾椎、腰椎平衡矫正。 6、内置热保护系统，达到99度左右自动停止使用。 7、电压：110v-220v，功率：62w，频率：50HZ-60HZ， 尺寸：18.5*13cm,提箱尺寸：37.9*33*10cm。 配置：主机、四种枪头、说明书、合格证。
7 | 肢体运动康复器 | 台 | 2 | 1. 适用范围：适用于对患者肢体进行上肢、下肢，上下肢主动、被动、主被动康复训练，保持和增加关节活动范围； 2. ★屏幕：≥10英寸触摸屏，旋钮/按键： 3. 治疗模式：主被动模式，训练在主动、被动两种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。 4. ★肢体运动康复器参数： 4.1.电机转速：5~55r/min可调； 4.2.助力扭矩：上肢1~10 Nm可调；下肢1~18Nm可调。 4.3.阻力扭矩：0~18 Nm可调。 5. ★设备具有脉搏血氧监测及保护功能：设备具有可接收脉搏血氧仪设备数据的接口，当康复器接收到的血氧或脉搏数据超出当前预置血氧或脉搏限值25s内康复器停止工作。 6. 升级方式：可以选配FES升级包。 7. ≥3种阻力控制模式； 8. 情景互动：配合机车游戏动画，实时显示左右平衡状态。 9. ★对称性监测：康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。 10. ★≥2种痉挛保护动作； 11. 痉挛保护等级可调：可根据患者自身功能情况，调整痉挛保护等级 12. 四大安全功能：手动急停、痉挛保护、脉搏监测停机、血氧检测停机 13. 具有存储和导出患者病例信息功能。 14. 具有轮椅固定装置：可固定患者座椅或轮椅的位置，保证患者治疗过程中，座椅或轮椅不会后退、移位。 15. 多折段可调式屏幕支架：屏幕和患者的距离，屏幕的旋转角度，倾斜角度均可调，能根据不同的使用人群，调节出最舒适的观看角度。 16. ★智能语音提醒与互动：通过语音督促并鼓励患者主动参与。 17. 三阶段四期：治疗分为预热阶段、积极治疗阶段、消极治疗阶段三大阶段；预热期、积极治疗期、消极治疗期、冷却期四个治疗时期，实现训练过程的循序渐进，保证训练安全有效。 18. 治疗小结：每次训练结束，会小结本次训练的里程数，做功，主动运动时间，被动运动时间，痉挛次数等。 19. 净重：≥50kg；
8 | 便携式插件式多参数监护仪 | 台 | 1 | ▲1、基本要求 （1）、用于意识障碍患者的电刺激促醒治疗 （2）、脑外伤、脑出血、脑缺血等昏迷患者的促醒治疗 （3）、昏迷量表评估并出具报告 ▲2、资质认证：获得国家医疗器械注册。 3、技术和性能参数：此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等。 ▲3.1 评估功能：可做意识障碍量表评估（内置CRS-R量表，GCS量表）。 3.2 显示屏：15寸，触摸屏。 3.3 接口：测量参数电缆接口/电源输入插座/联网接口； 3.4 模块设计：康复促醒两个模块，插件式模块化设计,模块在床边机间可互换，实现高级参数的资源共享； ▲3.5 专用模式：内置右正中神经电刺激专用模式； 3.6 器件：采用低功耗设计，无排热风扇，支持热拔插操作； 3.7 其他功能：可查看昏迷评估趋势，可输出评估趋势报告，可同时刺激治疗两名患者； 3.8 报告模块：波形、地形图、诊断结论等多种模块； 3.9 灵敏度：肌电信号变化≥0.2μV，反馈信号即有变化； 3.10 测量范围：5μV~2000μV； 3.11 共模抑制比：大于110dB； 3.12 电流刺激强度：0～100mA可调，误差≤±10%。 3.13 电流刺激脉宽：50μｓ～500μｓ可调，误差≤±10%。 3.14 电流刺激频率：1Hz～160Hz可调，误差≤±5%。