## Sheet1
中医经典病房医疗设备项目技术参数要求
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 备注
1 | 子午流注低频治疗仪 | 台 | 1 | 1、智能安卓系统操作显示+旋钮调节。 2、输出通道：20通道，带吸附功能。 3、主机尺寸：长480mm、宽460mm、高1065mm，允差±10%。 4、电极片尺寸 a) 自粘电极尺寸：圆形电极：Ф26mm；方形电极：长40mm，宽40mm；允差±5%； b) 吸附电极：圆形电极:Ф28mm；允差±5%。 5、输出波形：双向不对称方波。 6、波形模式：有连续波、断续波、疏密波三种波形模式； ▲7、脉冲频率：有三种频率模式，分别为自定义（频率范围1Hz～1kHz可调，允差±20％，最大不超过1kHz）、固定（分15档）、组合（四种：组合1、组合2、组合3、组合4）。 8、脉冲周期：1ms～1s，允差±20％。 9、脉冲宽度：不大于0.8ms。 10、输出幅度：在500Ω的负载电阻下，输出幅度不大于65V。 11、输出电流：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值不大于50mA。 12、治疗时间：5min～60min可调，允差±10％。 ▲13、 具有吸附功能，压强调节范围：0～-40kPa可调，允差±10%。 14、治疗仪不含直流分量输出。 15、连续工作时间不小于4h。 16、操作功能 16.1病症功能：文字信息应符合《针灸治疗学》。 ▲16.2开穴：具有子午流注、灵龟八法、飞腾八法三种开穴计算功能可供选择。 16.3治疗功能：能手动调节治疗时间、频率、压强、开/关、波形模式参数。 ▲16.4知识库：具有十四经穴位、奇经八脉相关知识查询功能，内容应符合《经络腧穴学》。 16.5处方：医生可以根据经验自行编辑病症、穴位等信息并保存为处方，便于后期直接调用。 16.6患者管理：具有添加患者信息、治疗记录保存功能。 16.7具有远程系统更新及地点设定功能。 17、治疗仪输出控制都调至最大值，将输出端开路运行10min，再短路运行5min，在此试验之后，治疗仪必须符合本技术要求的全面要求。 18、治疗仪额定负载阻抗：500Ω。当额定负载阻抗变化±10%以内时对技术指标的影响可以忽略不计。 19、电极片应选购具有第一类医疗器械备案信息的合格产品。
2 | 中药定向透药治疗仪 | 台 | 2 | 1、电源要求：~220V/50Hz，输⼊功率：120VA； 2、液晶显示：10.1 英⼨触摸屏，治疗参数实时显示； 3、载波频率：载波频率 1250Hz～4000Hz； 4、*载波波形：导⼊模式下为⾮对称脉冲波，按摩模式下为对称脉冲 波； 5、调制波形：调制波形含有⽅波、尖波、三⻆波、梯形波、指数波 、 正弦波、锯⻮波； 6、输出幅度：共 99 档可调，最⼤输出幅度为 50V，允差±10%； 7、调幅度：波形调幅度为 100%、75%、50%、25%，允差±5%； 8、调制频率：调制频率范围为 0.5Hz～150Hz； 9、直流分量：在 500Ω⽆感负载电阻最⼤输出时,导⼊模式下直流分量 ＜20V； 10、输出电流：在 500Ω⽆感负载电阻下,按摩模式下输出电流＜ 80mA(r.m.s)，导⼊模式下输出电流＜50mA(r.m.s)； 11、输出电流稳定度：不同负载下输出电流变化率应＜10% ； 12、连续⼯作时间：连续⼯作时间不⼩于 4h； 13、定时时间：设定范围 1min～60min，默认 20min，步进值 1min， 允差±30s； 14、治疗处⽅：导⼊处⽅ 16 个，按摩处⽅ 16 个； 15、温度调节：共 13 档可调，调节范围 40℃～53℃，步进 1℃，允 差±3℃，电极⽚表⾯最⾼温度不超过 60℃，⼤于 60℃时保护装置切 断热疗电源； 16、*温度保护：两路温度保护装置，实时控制温度； 17、*知识产权：具备软件著作权；