## Sheet1
百色市中医医院采购一批眼科设备项目技术参数要求表 （参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部参数或单一参数提供具体响应数值及参数修改意见）
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 备注
1 | 白内障超声乳化仪 | 台 | 1 | 超声乳化 频率：40KHz ※工作方式：连续、脉冲、线性、爆破 1． 连续—乳化头连续工作在设定的工作点上， 设定范围0～100% 2． 脉冲—乳化头以脉冲方式工作，脉冲频率 范围1～99Hz，可调； 占空比可调 3． 线性—乳化功率随脚踏开关控制的变化而 线性变化，变化范围0～100% 4 . 爆破—间歇时间：1.5～0s 工作时间：5～100ms 灌注/抽吸系统 蠕动泵驱动 最大流量：40ml/ 分 最大负压：0～500mmHg 回吐流量：20ml/分 玻璃体切割 切割动力：空气泵驱动 切割频率：600次/分，单次切割模式；20-600次/分 最大负压：500mmHg 最大流量：40ml/分 电凝 最大功率：10W±20%（200Ω负载） 双极电凝：功率设定范围0～100%
2 | 非接触式眼压计 | 台 | 1 | 一、产品特性 1、全自动追眼系统 ：具有自动追踪眼睛位置、对焦、并进行眼压量测的全自动侦测系统。 2、自动化气压调节系统：内建软件可调节提供轻柔且快速的喷气动作，使病人接受量测时不易感觉不适。 3、电动升降型下巴靠垫：一体成型设计。具有电动升降调节功能的下巴靠垫，让使用者可轻松调整受测者的头部位置。 二、产品规格 1、眼压量测： 1.1眼压量测范围 :1 – 60 mmHg 1.2量测区间设定 :Auto / 30 mmHg / 60 mmHg 2、眼压测量误差： 6mmHg≤眼压值＜16mmHg，允差：±1.5mmHg 16mmHg≤眼压值＜23mmHg，允差：±3mmHg 眼压值﹥23mmHg，允差：±5≥mmHg 3、测量重复性：小于10% 4、眼压量测方式 :非接触式的气压式侦测法 5、显示单位 :mmHg / hpa 6、工作距离 :11 mm 7、量测模式 ：全自动 / 自动 / 手动 8、全自动3D跟踪 9、量测次数范围为 1 到 3 次 10、下巴支架调整方式 :电动 11、显示器 :LCD 触控屏幕 12、打印方式 :热感式打印机 13、传输接口 :USB *1/ LAN*1 /RS-232*1 三、主要配置： 主机：1 电源线： 1 防尘罩： 1 打印纸： 1
3 | 眼科裂隙灯显微镜 | 台 | 1 | 1.显微镜光路设计方式：平行式（伽利略式） 2.目镜放大倍率：12.5X 3总倍率：6X、10X、16X、25X、40X 4.目镜瞳距调节范围：55mm~72mm 5.屈光调节：-6D~+6D 6.最大裂隙宽度：≥12mm 7.最小裂隙宽度：≤0.2mm 8.最大裂隙高度：≥12mm 9.最小裂隙高度：≤0.2mm 10.裂隙像角度：0º~180º可调 11.照明光倾斜角度：5º、10º、15º、20º四档可调 12.视场直径：Φ33mm、Φ21mm、Φ13mm、Φ8.3mm、Φ5.3mm 13.滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 14.照明灯泡：LED长寿命 15.工作距离：100mm 眼科裂隙灯显微主要配置 内容 数量 1 带电源盒的桌面 1套 2 带显微镜系统的移动基座 1台 3 照明系统 1套 4 额托 1套 5 电源线 1根
4 | 眼底照相机 | 台 | 1 | 1.成像方式：线共焦激光眼底扫描 2.光源： 激光光源成像 785nm，532nm 3.成像图片：包含红外成像（IR）、共焦激光彩照（MCOLOR），超广角视网膜成像，超广角脉络膜成像。 4.具备拍摄一次即可获取红、绿通道影像，分别显示视网膜不同层次影像。 5.成像速度：≥ 10帧/秒 6.数字分辨率： 4μm，2048*2048 7.光学分辨率： 视场中心处：≥60 lp/mm，视场中部处(r/2)：≥40 lp/mm，视场边缘处(r)：≥25 lp/mm 8.眼底成像范围： 单张≥150° 9.屈光补偿范围：-15D∽+15D（无极变倍） 10.视标： 内固视（上、下、左、右、中，五个视标），外固视 11.最小瞳孔直径要求：≤ 2mm（免散瞳） 12.双颌托结构：切换左右颌托可快速实现左右眼与仪器的对准，且自动识别左右眼。 13.动态视频：具备动态观察视网膜影像，且可记录10S眼底视频图 14.具备局部放大功能，了解病变部位细节 15.变焦：具备多角度无损变焦功能 16.拍摄方式：具备手柄、图标点击等控制方式 数字眼底照相机配置清单 1 数字眼底照相机（包含软件） 1台 2 键鼠套装 1台 3 说明书 1份 4 电源适配器 1套 5 显示器 1台 6 显示器支架 1台 7 打印机 1台 8 升降桌 1台 9 防尘罩 1个 10 送货单 1份