## 中医四诊智能化延伸设备
中医四诊智能化延伸设备参数填写表
设备名称 | 设备参数需求 |  |  | ★调研响应需求 （参与调研供应商据实填报） | 偏离说明 （无偏离/正偏离）
中医四诊智能化延伸设备 | 一、舌象智能分析软件、舌象特征智能提取、基础数据参数
| 1 | 舌象智能分析软件 | 舌体智能分割
深度学习语义分割技术，实现舌体区域全自动、高精度提取，精准剔除唇部、牙齿、面部背景干扰
支持舌象原图与AI分割图对比展示
| 2 | 舌象特征智能提取功能 | 自动精准提取舌色、苔色、齿痕、裂纹、瘀斑、质地六大维度特征，每项输出标签、分类结果、置信度及特征描述
算法精度要求：齿痕识别准确率≥90%、裂纹≥95%、苔色≥85%、瘀斑≥90%、质地≥90%、舌色≥90%
| 3 | 标准化数据接口 | 可定制、开发适配中医四诊数据管理系统的接口，实现舌象原图、结构化分析报告、特征数据的自动传输、归档与调阅
二、面部红外热像采集与软件、基础数据参数
| 4 | 面部红外热像采集与分析软件 | 满足面部热值数据处理
实现面部区域自动截取
实现额头、眉间、眼周、鼻部、口唇等面部区域的智能定位分区
| 5 | 热值特征量化分析功能 | 自动计算各面部区域温度均值、区域温差、温度对称性，将非结构化红外热图转化为结构化的面部热值特征数据，为中医健康状态评估提供参考
| 6 | 红外面部健康状态评估功能 | 结合中医理论与红外热成像技术，采用多标签分类智能评估算法，对焦虑情绪、睡眠质量欠佳、咽喉不适倾向、鼻部不适倾向、血脂代谢健康风险等健康状态进行评估提示，算法AUC≥0.85
分析人体代谢状态、呼吸系统状态、亚健康倾向等健康状态，每类评估结果配套状态说明及中医养生调理建议（饮食宜忌、药膳推荐、起居运动指导、中医适宜技术体验推荐等）
| 7 | 标准化报告与数据连接 | 生成结构化健康评估报告，包含热图可视化、温度分布解读、养生调理建议等内容
可提供实现面部红外数据归档至中医四诊数据管理系统功能
三、设备采集与系统运行基础参数
| 8 | 采集交互与系统运行要求 | 配套面部红外采集设备支持上位机程序指令控制，由采集分析软件完成采集引导、图像获取与结果展示
舌象分析算法支持在配套舌象采集终端本地运行，单次分析响应时间≤10秒
配套舌象采集终端通过触控屏完成采集操作与分析结果展示，支持报告预览、打印及院内系统归档
四、舌象采集设备配置
| 9 | 配置需求 | 可定制，功能适配医院需求
| 10 | 设备形态 | 便携式一体化终端，外观一体成型（含底座），便于携带；内置电池，支持未接入交流电源情况下独立使用
| 11 | 摄像功能 | 配置4K高清舌象采集摄像头，分辨率≥3840×2160，采用1/2.5英寸~1/2.8 英寸 CMOS，支持自动对焦，视场角区间60°~70°，确保舌象图像清晰、色彩还原准确
| 12 | 补光光源 | 色温5600K±200K，显色指数Ra≥95，保障舌象色彩与细节还原
| 13 | 触控显示屏 | 屏幕尺寸10～11英寸，分辨率≥1920×1200，亮度≥400尼特，支撑采集操作与结果展示
| 14 | 处理器 | 八核处理器（ARM架构），内置NPU神经网络加速算力≥2TOPS，支撑舌象分割及特征识别算法本地运行
| 15 | 内存 | 内存≥8GB，存储≥128GB
| 16 | 网络与接口 | 支持以太网、Wi-Fi 6、4G/5G及蓝牙多种接入方式，配置Type-C、RJ45、USB接口，保障数据上传后台系统
四、面部红外采集设备配置
| 17 | 配置需求 | 可定制，功能适配医院需求
| 18 | 设备形态 | 桌面式一体化结构，集成红外摄像头及电动升降调节功能，可自适应适配不同身高人群舌面诊采集，整机尺寸≤520×360×852mm，可放置于常规桌面使用
| 19 | 红外热成像模块 | 红外热成像采集模块：采用非制冷氧化钒焦平面红外探测器，红外分辨率≥640×512；热灵敏度 NETD≤50mK@30℃；测温范围 20℃～50℃；在环境温度 20℃～28℃、目标温度 28℃～42℃区间测温误差≤±0.5℃；测温距离 0.3m～3.0m，支持自动对焦；支持 H.264 视频编码、JPEG 图片存储，图像采集帧率≥25Hz；支持 TCP/IP、IPv4、HTTP、RTSP 网络协议，可输出红外图像与温度数据，用于中医望诊寒热分布辅助评估
| 20 | 电动升降功能 | 配置电机传动装置，支持红外摄像头上下移动，移动范围不小于0～370mm（升降行程≥370mm），带上下手动按键
| 21 | 控制接口 | 配备RJ45接口和外部控制接口，支持上位机程序指令控制，适配自动化采集流程
五、系统基础参数需求
| 22 | 系统基础功能 | 建设覆盖舌象、红外热像等多模态四诊数据的统一数据管理系统，支撑数据接入、存储、检索、统计与共享应用
与院内业务系统深度对接，支撑四诊数据采集、分析、报告、存储、调阅的全流程闭环管理
| 23 | 数据存储管理 | 支持舌象、红外热像等多源、多模态数据的统一接入、存储与管理
支持数据的检索、调阅与对比浏览，支持按服务对象、采集时间、采集类型等条件查询
支持数据与服务对象基本信息的关联管理，形成结构化中医四诊数据库
| 24 | 分析数据管理 | 支持采集设备与分析软件输出的结构化结果数据（如舌象特征、面部热值分析结果）的接入与关联存储
支持结果数据的存储、调阅与展示，支撑工作人员查看、复核与报告归档
| 25 | 数据脱敏功能 | 系统支持搭建医疗数据安全脱敏处理机制，可对患者姓名、身份证号等个人敏感身份标识信息，以及图像中的五官特征、环境冗余信息进行自动剥离与隐私遮蔽；支持敏感数据哈希加密处理，实现诊疗数据去标识化，保障中医诊疗数据合规存储与安全应用，满足医疗数据隐私保护规范
单条数据脱敏处理时间≤3秒，脱敏处理符合医疗数据安全规范
| 26 | 系统协同功能 | 与院内HIS系统对接，实现就诊人员信息、采集记录、报告信息的互联互通
支持跨院区、上、下级医联体间的数据调阅与共享
| 27 | 管理与运营监测 | 提供用户与权限管理功能，支持按角色分配数据调阅、查看等操作权限
提供后台数据统计与设备运行监测功能，支撑采集设备运行状态监控与数据统计管理
六、其他服务要求
| 28 | 质保期 | 整机原厂保修≥X年。
| 29 | 使用年限 | 设备设计使用年限≥X年。
| 30 | 售后服务 | 设备、系统故障报修后，响应时间≤X小时，工程师X小时内到达现场。
| 31 | 资质要求 | 若X个工作日内无法修复，需无偿提供备用机。
七、其他说明
32