## 中医智能四诊虚实结合实训系统
中医智能四诊虚实结合实训系统对应参数填写表
设备名称 | 设备参数需求 |  | ★调研响应需求 （参与调研供应商据实填报） | 偏离说明 （无偏离/正偏离）
中医智能四诊虚实结合实训系统对应参数填写表 | 一、基础智能教学参数
| 1 | 系统采用人工智能大模型技术、智能传感器等技术实现临床和教学一体化系统。构建“临床辅助诊疗+四诊实训教学+规范化考核管理”全流程一体化体系，适配中医专业院校、实训机构与临床的标准化临床、教学需求，兼顾教师规范化考试及教学管理，助力高效开展中医四诊临床与实训教学工作
二、舌面采集参数
| 2 | 采用模块化集成设计，搭载紫外消毒模组，与高效吸入式新风通风系统，可实现采集腔室无菌化处理与空气洁净度实时可控
| 3 | 图像采集光源采用 LED 无影光源，显色指数 Ra≥95，色温范围在 5000K～5900K；光源模块照度偏差优于标称值 ±10%，消除拍摄阴影，保障舌象、面部图像采集的规范性、一致性
| 4 | 配备高清图像采集摄像头，可由系统软件实现拍照、重拍操作；采用玻璃材质镜头，具备微距拍摄、自动对焦、智能光线校正功能，能够清晰采集舌面细微纹理与色泽细节；视频分辨率 1080p（1920×1080），帧率≥30fps，传感器物理有效像素≥300 万
| 5 | 光源系统具备辐射安全管控要求。在规定测试距离下，光源在 300nm～2500nm 光谱区间内最大辐射照度≤350W/㎡，满足人体照射安全要求
三、脉象模拟参数
| 6 | 脉象模拟手臂的脉诊实训操作符合 GB/T 40665.4《中医四诊操作规范 第 4 部分：切诊》要求；模拟手臂可复现人体腕部旋内、旋外生理活动，腕部旋内旋外总活动角度≥60°；手臂抬起角度≥20°，可满足多种取脉姿势下的脉诊实训
| 7 | 设备主体外壳具备轻量化结构设计，整机外形尺寸≤40cm（长）×20cm（宽）×25cm（高）；模拟手臂皮肤采用硅胶材质，材料满足人体接触安全要求，触感富有弹性，可清晰还原腕横纹、桡骨茎突等人体腕部关键解剖结构，解剖特征辨识度高
| 8 | 脉象编辑与调节：支持精细化脉象参数编辑，可对脉象名称、脉象周期进行放大 / 缩小编辑，同时支持精准调节脉搏频率、脉搏力度、脉搏流利度等核心脉象要素，并在模拟手上重现
| 9 | 实时交互与控制：支持语音控制调节，在脉象过程中模拟手臂可实时动态呈现脉象变化，直观反馈调节效果
| 10 | 脉象复现：支持脉象波形图导入，系统可自动解析波形图数据，匹配调整脉象特征参数，在模拟手臂上高保真复现对应脉图特点，还原临床真实脉象表现
| 11 | 支持寸、关、尺三部脉象同步检测，可精准识别三部取脉力度差异，通过渐变色彩可视化直观呈现浮、中、沉、重沉四种取脉力度与深度
| 12 | 预置模拟脉象包括但不限于平脉、浮脉、洪脉、濡脉、革脉、散脉、芤脉、沉脉、伏脉、弱脉、牢脉、迟脉、缓脉、涩脉、结脉、数脉、疾脉、促脉、动脉、虚脉、细脉、微脉、代脉、实脉、滑脉、弦脉、紧脉、大脉；浮紧脉、浮缓脉、浮数脉、浮滑脉、沉迟脉、沉弦脉、沉涩脉、沉缓脉、沉细数脉、弦数脉、弦紧脉、弦滑脉等常见脉象。
四、中医技能训练参数
| 13 | 依托海量真实临床病例资源，构建问、望、闻、切全维度实训体系，支持学生自主开展实训练习，可将个人诊断结果与专家权威诊断进行精准对比，及时发现自身不足，强化实训效果
| 14 | 望诊训练模块：临床教学病例图片储备≥300 例；其中望神色形态类目包含望神、望面色、望头面五官、望皮肤、望肢体形体；望舌类目包含望舌色、望舌质、望舌态、望舌苔、望舌下脉络；各类别病例数量满足中医望诊教学实训需求（望神≥17 例、望面色≥31 例、望头面五官≥53 例、望皮肤≥62 例、望肢体形体≥18 例、望舌色≥23 例、望舌质≥38 例、望舌态≥17 例、望舌苔≥40 例、望舌下脉络≥5 例）；每个病例配套专家诊断解析及临床意义，支持使用者将个人诊断结果与专家标准进行比对，便于查找知识技能短板
| 15 | 闻诊训练模块：内置喘、咳嗽、语声等多种中医常见异常声响教学音频；支持音频暂停、多档倍速播放；使用者根据音频特征判别声音类型，提交作答后可即时查看专家诊断分析，提升闻诊鉴别能力；系统支持教师自定义上传添加音频素材，扩充实训资源库
| 16 | 智能问诊训练模块：内置胃脘痛、泄泻、头痛、失眠、眩晕等常见病症示教问诊视频，采用标准化医患沟通场景，问诊流程及话术符合临床规范，还原真实临床问诊逻辑；覆盖心系、肝系、脾胃系、肺系、肾系、脑系等 8 大病症系统，智能虚拟患者案例≥100 例，支持模拟问诊训练；训练结束后系统即时输出智能评分，可从问诊全面性、问诊顺序、问诊技巧（沟通效率、沟通技巧、人文关怀、组织安排）多维度开展评判点评，并输出训练改进建议；支持教师完成自定义案例的数据配置后进行案例发布，供学生开展实训使用
| 17 | 脉诊训练：提供中医脉诊标准化教学视频，详细演示脉诊体位、手法、脉位定位等核心操作要点，支持音量调节、暂停播放；系统预置正常脉象、浮类脉、沉类脉、迟类脉、数类脉、虚类脉、实类脉和相兼脉类8大类脉象库，支持虚实结合脉象模拟手臂进行切脉体验。支持系统查看脉象特征、脉象要素特征、临床意义与机理解析介绍及动态脉波图，可在模拟手臂上复现各类脉象，同步感应切脉力度变化，直观体验浮、中、沉、重沉等不同取脉深度的脉象差异
| 18 | 综合病例模块：包含基础实训、案例训练两大子模块。基础实训可依据案例症状、舌、面、脉等信息，开展八纲辨证、六淫辨证、气血辨证、津液辨证、脏腑辨证、三焦辨证等多种辨证方法实训。案例训练覆盖心系病、肝系病等八大病系，临床教学案例≥50 个，涵盖中医常见病症。全部病例完整还原望、闻、问、切四诊诊疗流程，贴合临床诊疗逻辑。系统具备智能问诊能力，支持自然语言人机对话，可识别语义及上下文，模拟临床问诊场景。病例配套舌象、面色高清图像用于望诊实训；根据病例配置对应闻诊音频，开展闻诊实操训练；脉诊功能可与脉象模拟手臂联动，复现病例对应脉象。使用者结合四诊信息，自主判定病名与证型，系统即时给出作答正误反馈
五、系统考核与评价
| 19 | 分为模拟考试与正式考试两大场景，模拟考试为日常自主练习模块，系统涵盖综合题型、病例题型（≥1200道），题目紧密贴合实训重点与临床实际；学生可随时发起测试，提交后即时查看试卷得分、标准答案
| 20 | 正式考核：为教师发布考试考核模块，在教师设置考试时间参加考试。支持考试时间倒计数显示，考试过程中，切换/离开考试页面≥2次，系统自动提交试卷，考试提交后，系统快速自动完成评分，即时显示考试成绩
| 21 | 支持智能分析学生知识薄弱项，生成个性化加强学习建议，明确推荐重点实训模块与核心知识点，助力学生针对性提升
| 22 | 学习记录：支持查看个人模拟考试和正式考试的排名；支持查看成绩累计排名、平均分排名、考试正确率及成绩变化分析图
| 23 | 个人信息：支持用户修改个人头像及信息；支持修改个人账户密码
六、中医智能功能参数
| 24 | 本系统以智能体复刻中医执业医师临床诊疗范式，深度践行中医四诊信息采集诊疗理念，强化学生对四诊操作规范及临床诊疗逻辑的精准把控，助力实现理论与临床实训的深度融合
| 25 | 信息录入：填写个人基本信息、姓名、性别、年龄、血型、血压、血糖等不少于10项个人数据
| 26 | 智能问诊模块：虚拟问诊患者遵循中医临床问诊相关规范，可主动发起问询，并根据反馈症状信息开展分层深度追问。问诊采集内容包含主诉、现病史（含起病情况与患病时间、主症特点、病因与诱因、病情发展演变、伴随症状与阴性症状、诊疗经过、一般情况）、既往史（含既往健康状况、既往疾病史、手术外伤史、输血史、预防接种史、过敏史）、个人史（含社会经历、生活习惯、职业与工作条件、冶游史、婚姻状况、月经及生育情况；女性病例可专项采集月经史、生育史，为中医辨证提供生活习性参考信息）、家族史（含直系亲属健康状况、家族遗传病史、直系亲属死亡情况）、用药相关信息（用药史、药物不良反应、服药依从性等）
| 27 | 望诊信息采集：支持图像上传、实时拍照两种灵活采集模式，适配不同实训场景需求，提升实训便捷度；支持语音指令、手动操作双重控制模式；覆盖望面（面部整体状态）、望舌面（舌体整体形态）、望舌底（舌下络脉细节）三大核心望诊维度，严格贴合中医望诊临床规范，实现望诊信息的标准化、智能化解析，为后续辨证提供精准的望诊支撑
| 28 | 综合诊疗报告模块：系统可基于患者基础信息、规范化问诊结果、智能化望诊分析数据进行综合分析，生成综合诊疗实训报告；报告包含个人基本信息、智能望面分析（从神采、面色、面部光泽、局部特征、唇色维度输出解析结果）、智能望舌分析（从舌色、舌形、舌态、苔色、苔质、舌下络脉维度输出望舌结果）、智能诊断结果（输出病名诊断、辨证分型）；结合诊断结果输出养生调理实训参考方案，包含饮食调理（适配证型食材、饮食建议、食疗食谱）、用药参考（实训参考药物、保健茶饮及相关注意事项）、运动调理（适配体质的运动方式、运动频率及实操注意事项）；报告支持导出
七、其他服务要求
| 29 | 设备原厂保修≥X年，系统保修≥X年
| 30 | 设备设计使用年限≥X年
| 31 | 设备故障报修后，响应时间≤X小时，工程师X小时内到达现场
| 32 | 若X个工作日内无法修复，可否无偿提供备用机
八、其他说明