## 病人监护仪
病人监护仪对应参数填写表
设备名称 | 设备参数需求 |  |  | ★调研响应需求 （参与调研供应商据实填报） | 偏离说明 （无偏离/正偏离）
病人监护仪 | 一、基本参数
| 1 | 性能特点 | 便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰
| 2 | 设备尺寸 | ≥10寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示
| 3 | 屏幕配置 | 屏幕标配电容屏非电阻屏
| 4 | 电池配置 | 工作时间≥5小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥12小时
| 5 | 安全规格 | ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型
| 6 | 防水/防跌落 | 主机防水等级≥IPX1，支持0.75米以上抗跌落
| 7 | 消毒剂种类 | 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥7种，产品说明书明确消毒剂种类
| 8 | 设备工作温度 | 0~40°C
| 9 | 设备工作湿度 | 15~95%
二、监测参数
| 10 | 标准配置 | 可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿
| 11 | 心电模块性能 | 支持多导心电信号同步采集与同步分析，心电波形检出准确，抗干扰能力强
| 12 | 心电波形速度 | 速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择
| 13 | 导联线监测功能 | 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护
| 14 | 报告查询统计 | 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
| 15 | 实时监测 | 提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300
| 16 | 血氧监测 | 血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%
| 17 | 血样模块功能 | 血氧模块具备良好抗干扰性能，支持弱灌注条件下血氧饱和度与脉率稳定检测，测量结果准确可靠
| 18 | 监测模式 | 提供手动，自动，连续、序列和整点等模式
| 19 | 无创血压配置 | 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。
| 20 | 设备分析统计 | 提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况
| 21 | 呼吸测量功能 | 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。
三、系统功能
| 22 | 报警系统 | 具有三级声光报警，参数报警级别可调
| 23 | 培训功能 | 持自主培训功能，通过动画与图文结合，对医护团队介绍监护仪常用功能
| 24 | 监测参数 报警功能 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则，提供说明书或检验报告证明
| 25 | 报警警示功能 | 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源
| 26 | 存储功能 | 具备外置 USB 存储功能；设备可支持不低于 2000 小时趋势数据存储与回顾，可存储不少于 4000 条报警事件，每条报警事件至少留存 30 秒关联波形及报警触发时刻全部测量参数记录，可提供产品说明书或检验报告佐证。设备支持保存不少于 5000 组无创血压测量数据、不少于 120 小时全息波形存储回顾，支持不少于 24 小时呼吸氧合图事件回溯功能。
| 27 | 设备模式 | 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式
| 28 | 设备界面 | 具备动态趋势界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面
| 29 | 设备预警兼容 | 设备支持搭载临床预警评分系统，可兼容 MEWS 改良早期预警评分、NEWS 英国早期预警评分、NEWS2 早期预警评分体系，支持定时自动完成 EWS 风险评分评估功能，满足临床病情动态预警及护理实训教学需求。
| 30 | 昏迷评估功能 | 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）评估功能，可录入相关参数并得出评分结果
| 31 | 心率报警功能 | 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息
| 32 | 呼吸氧合提示 | 包含 ABD 事件标识的呼吸氧合图界面展示，可直观呈现相关呼吸氧合事件信息
| 33 | 设备接口功能 | 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统
| 34 | 数据导出功能 | 支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求
| 35 | 收纳功能 | 主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移
| 36 | 设备附件兼容性 | 心电、血氧、血压附件兼容同品牌其他所有在线系列监护仪
| 37 | 记录仪升级功能 | 具备升级内置记录仪功能
| 38 | 它床观察功能 | 支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息
四、其他服务要求
| 39 | 质保期 | 整机原厂保修≥X年。
| 40 | 使用年限 | 设备设计使用年限≥X年。
| 41 | 售后服务 | 设备故障报修后，响应时间≤X小时，工程师X小时内到达现场。
| 42 | 资质要求 | 若X个工作日内无法修复，需无偿提供备用机。
五、其他说明

## 护理车
护理车对应参数填写表
设备名称 | 设备参数需求 |  |  | ★调研响应需求 （参与调研供应商据实填报） | 偏离说明 （无偏离/正偏离）
护理车 | 一、基本参数
| 1 | 规格 | ≥640*456*900mm
| 2 | 外形尺寸 | ≥710*460*930
| 3 | 层数、材质 | 车身、两层台面、四柱轴承等，由ABS材质组合而成
| 4 | 其他配置 | 车体配有两个抽屉，两个旋转式污物桶，ABS三面护栏带推手
| 5 | 车轮 | 静音轮四只，(两只带刹车，两只不带刹车)
二、其他服务要求
| 6 | 质保期 | 护理车原厂保修≥X年。
| 7 | 使用年限 | 护理车设计使用年限≥X年。
| 8 | 售后服务 | 护理车故障报修后，响应时间≤X小时，工程师X小时内到达现场。
三、其他说明