## 心肺复苏机
心肺复苏机对应参数填写表
设备名称 | 设备参数需求 |  |  | ★调研响应需求 （参与调研供应商据实填报） | 偏离说明 （无偏离/正偏离）
心肺复苏机 | 一、总体要求
| 序号 | 类别
| 1.1 | 用途 | 用于对心跳骤停和呼吸骤停的患者进行紧急抢救，实现高质量CPR，较人工胸外按压提供更高更稳定灌注，减少损伤，提高救治率。
二、技术参数要求
| 2.1 | 按压技术 | 采用胸泵和心泵结合机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率的改善血流动力学效应，减少复苏过程中引起的损伤。
| 2.2 | 按压频率 | 在100-120次/分钟范围内，按压精度高，实际按压频率误差≤±1次/分钟。
| 2.3 | 按压深度 | 在5.0-6.0厘米范围内，按压精度高，且实际按压深度误差≤±0.2厘米。
| 2.4 | 最低工作温度 | ≤-5℃，以满足本地区极端天气下的急救需求。
| 2.5 | 最高工作温度 | ≥45℃，以满足本地区极端天气下的急救需求。
| 2.6 | 主机挂钩内侧宽度 | ≤185mm，确保按压期胸腔两侧向内收缩，避免按压动能外泄。
| 2.7 | 主机绷带挂钩高度 | ≥30mm，确保按压期按压动能可实时传至胸腔背部两侧并向内收缩，实现胸周全收缩效果，同时降低按压期主机的晃动。
| 2.8 | 固定绷带强度 | 材料为全柔性绷带，无任何硬质背板，固定绷带在承受≥250N拉力的情况下，不会断裂脱落影响使用。
| 2.9 | 固定绷带粘扣强度 | 绷带连接粘扣能承受最大纵向拉力≥50N。
| 2.1 | 主机含电池的重量 | ≤3.2KG
| 2.11 | 驱动类型 | 电动电控
| 2.12 | 防电击保护类型 | 防除颤CF型
| 2.13 | 锂电池配置 | 锂电池具有电量指示灯和电量检查按键，从主机取下电池，可检查电池当前的电量状态。
| 2.14 | 专利要求 | 设备设计无专利侵权风险。
| 2.15 | 设备高度 | ≤18.5厘米，便于在负压隔离仓内实施心肺复苏。
| 2.16 | 软件及数据管理 | 具有CA CPR质量数据管理软件，可查询、回顾和分析CPR质量数据，可将所选心肺复苏质量数据经过二次编辑后，以报告形式输出，展现多人群心肺复苏质量。（需提供数据界面展示与质量分析报告）
| 2.17 | 二类电源配置 | 使用二类电源，无需专用接地线，满足紧急医疗服务环境中或移动的救护车内无地线环境使用，以适合急救环境使用（提供产品铭牌证明）
| 2.18 | 注册证 证批年限 | 设备注册证首次批准时间超过1年，保证设备有一定成熟度稳定性。
三、配置清单
| 3.1 | 主机 | 1台
| 3.2 | 绑带 | 大号2套，中号1套
| 3.3 | 锂电池配置 | 2块
| 3.4 | 电源适配器(含电源线） | 1套
| 3.5 | 按压头护套 | 1套
| 3.6 | 便携式急救包 | 1个
四、其他服务要求
| 4.1 | 质保期 | 整机原厂保修≥3年。
| 4.2 | 使用年限 | 设备设计使用年限≥10年。
| 4.3 | 售后服务 | 设备故障报修后，响应时间≤2小时，工程师24小时内到达现场。
| 4.4 | 资质要求 | 若5个工作日内无法修复，需无偿提供备用机。
五、其他说明