需求响应表

| 项目名称 | 技术需求参数 | 响应承诺 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等离子电切系统（高频手术系统） | 产品用途： 1、该产品用于泌尿科前腺增生、膀胱肿瘤等疾病手术使用 2、为达到更好的使用效果，要求等离子主机、等离子手术电极、双极电切镜及附件为同一厂家生产。 （一）、主机（一套） - 要求为等离子体手术系统，提供国家药监局认定的注册证为依据； - 制造商须在中国境内注册并在中国本土生产； - 一个刀头（电极）能同时实现凝血、切割功能，主机声音大小可调节，能区分凝血和切割的工作声音，避免踩错脚踏； - 治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小； - 能通过脚踏开关启动、切换凝血和切割模式，脚踏防水等级IPX8； - 工作频率技术参数：工作频率100kHz±10kHz； - 输出模式：等离子输出：≥10档可调； - 工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）； - 显示界面：按键式操作界面，采用VFD数码显示，面板密封防水设计； - 产品应满足防电击类型属于Ⅰ类CF型； - 整机输入功率：≤750VA、整机输出功率：≥350W； - 主机使用年限≥8年。 (二)、电切镜：（一套） - 电切镜：视向角：25-30°,带有方向标，φ4mm，长度302-310mm； - 电切镜：视场中心角分辨力 3.267C/(°)/≤65°； - 电切镜有效景深范围：3—60mm； - 内鞘：直径≤24Fr，头端装配耐高温高强度陶瓷； - 外鞘套：直径≤26Fr，带进、出水通道和控制开关，可实现持续灌流； - 操作器、内鞘、外鞘套之间为快速卡锁式装接设计，便于操作； - 电切镜及其附件防浸液等级达到IPX7； - 配备多种光缆接头，可与STORZ、WOLF及常见品牌光缆连接； - 冲洗接头1个： 采用医用不锈钢材质； - 霍夫曼式冲洗瓶1个； （三）手术电极 1．能适配100kHz等离子体手术系统，适配的主机是国家药监局认定的等离子体手术系统。 2.电极为双极一体化设计，直接与主机连接即可工作，自动识别。 3．多电极可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的刀头（电极）。 4.电极有环状电极、铲状电极、钩状电极、柱状电极、滚状电极、可重复使用电极、等型号能满足临床不同应用。 配置清单 序号; 产品名称; 单位; 数量; 备注. 1; 等离子电切系统（含脚踏）; 台; 1. 2; 内窥镜; 支; 1. 3; 外 鞘; 支; 1. 4; 内 鞘; 支; 1. 5; 手柄; 个; 1. 6; 闭孔鞘芯; 个; 1. 7; 霍夫曼冲洗器; 个; 1. 8; 消毒盒; 个; 1. 9; 冲洗接头; 个; 1. |  |  |