等离子体手术系统参数与配置

产品用途：

1、该产品用于泌尿科前腺增生、膀胱肿瘤等疾病手术使用

2、为达到更好的使用效果，要求等离子主机、等离子手术电极、双极电切镜及附件为同一厂家生产。

（一）、主机（一套）

- 要求为等离子体手术系统，提供国家药监局认定的注册证为依据；

- 制造商须在中国境内注册并在中国本土生产；

- 一个刀头（电极）能同时实现凝血、切割功能，主机声音大小可调节，能区分凝血和切割的工作声音，避免踩错脚踏；

- 治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；

- 能通过脚踏开关启动、切换凝血和切割模式，脚踏防水等级IPX8或IP68；

- 工作频率技术参数：工作频率100kHz±10kHz；

- 输出模式：等离子输出：≥10档可调；

- 工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）；

- 显示界面：按键式操作界面，采用VFD数码显示，面板密封防水设计；

- 产品应满足防电击类型属于Ⅰ类BF型或CF型；

- 整机输入功率：≤750VA、整机输出功率：≥350W；

- 主机使用年限≥8年；

(二)、电切镜：（一套）

- 电切镜：视向角：25-30°,带有方向标，φ4mm，长度302-310mm；

- 电切镜：视场中心角分辨力 ≥3.2C/(°)/≥65°；

- 电切镜有效景深范围：3—60mm；

- 内鞘：直径≤24Fr，头端装配耐高温高强度陶瓷；

- 外鞘套：直径≤26Fr，带进、出水通道和控制开关，可实现持续灌流；

- 操作器、内鞘、外鞘套之间为快速卡锁式装接设计，便于操作；

- 电切镜及其附件防浸液等级达到IPX7；

- 配备多种光缆接头，可与STORZ、WOLF及常见品牌光缆连接；

- 冲洗接头1个： 采用医用不锈钢材质；

- 霍夫曼式冲洗瓶1个；

（三）手术电极

1．能适配100kHz等离子体手术系统，适配的主机是国家药监局认定的等离子体手术系统。

2.电极为双极一体化设计，直接与主机连接即可工作，自动识别。

3．多电极可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的刀头（电极）。

4.电极有环状电极、铲状电极、钩状电极、柱状电极、滚状电极、可重复使用电极、等型号能满足临床不同应用。

配置清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子体手术系统（含脚踏） | 台 | 1 |  |
| 2 | 内窥镜 | 支 | 1 |  |
| 3 | 外 鞘 | 支 | 1 |  |
| 4 | 内 鞘 | 支 | 1 |  |
| 5 | 手柄 | 个 | 1 |  |
| 6 | 闭孔鞘芯 | 个 | 1 |  |
| 7 | 霍夫曼冲洗器 | 个 | 1 |  |
| 8 | 消毒盒 | 个 | 1 |  |
| 9 | 冲洗接头 | 个 | 1 |  |