## 多通道核酸扩增分析仪1
多通道核酸扩增检测分析仪对应参数填写表
设备名称 | 设备参数需求 |  |  | ★调研响应需求 （参与调研供应商据实填报） | 偏离说明 （无偏离/正偏离）
多通道核酸扩增检测分析仪 | 一、技术参数
| 1 | 基本要求 | 需满足《2025 版病原体核酸快速检测专家共识》关键条件，允许放置在门急诊实验室使用：必须具备核酸提取步骤，且核酸提取和扩增均在同一封闭设备中完成
| 2 | 检测原理 | 基于荧光聚合酶链反应原理
| 3 | 检测通量 | ≥8
| 4 | 可适用多种样本类型 | 咽拭子、痰液、生殖道拭子、尿液
| 5 | 检测模式 | 核酸提取（磁珠法提取，非直阔法使用样本释放剂）、扩增检测均在同一封闭、便携式仪器上完成；原始样本加样后上机至结果报告过程，无需任何手工操作。
| 6 | 检测时间 | ≤30分钟。
| 7 | 检测模块 | 独立模块，可实现来样即测，不受批次影响，运行中可随时插入检测任务
| 8 | 多种病原体样板检测 | 同一台仪器上可支持多种病原体样本独立检测
| 9 | 配套试剂具有三类NMPA认证 | 新冠、结核、甲乙流、肺支、合胞、沙眼衣原体和淋球菌等检测试剂等
| 10 | 配套试剂需求 | 配套试剂新冠甲乙流要内源性内标
| 11 | 仪器认证 | 仪器具有三类NMPA认证
| 12 | 仪器体积 | 仪器体积上限体积不大于400mm（高）*500mm（深）*600mm（长）
| 13 | 结果判读及报告 | 系统仪器可实时采集荧光信号并自动生成实时荧光曲线，通过对荧光信号变化的分析实现自动判定并报告检测结果
| 14 | 其他要求 | 检测过程中不涉及试剂管外液体转移过程，液体不与空气接触，避免交叉污染
三、其他服务要求
| 15 | 质保期 | 整机原厂保修≥X年。
| 16 | 使用年限 | 设备设计使用年限≥X年。
| 17 | 售后服务 | 设备故障报修后，响应时间≤X小时，工程师X小时内到达现场。
| 18 | 资质要求 | 若X个工作日内无法修复，需无偿提供备用机。
四、其他说明

## 多通道核酸扩增分析仪2
多通道核酸扩增检测分析仪对应参数填写表
设备名称 | 设备参数需求 |  |  | ★调研响应需求 （参与调研供应商据实填报） | 偏离说明 （无偏离/正偏离）
多通道核酸扩增检测分析仪 | 一、技术参数
| 1 | 基本要求 | 需满足《2025 版病原体核酸快速检测专家共识》关键条件，允许放置在门急诊实验室使用：必须具备核酸提取步骤，且核酸提取和扩增均在同一封闭设备中完成
| 2 | 检测原理 | 基于实时荧光定量PCR技术
| 3 | 检测通量 | 可同时检测≥8个样本 (一体机、非矩阵级联)
| 4 | 荧光通道 | ≥4色荧光
| 5 | 设备模块 | 不低于2个独立模块，每个模块独立可实现随到随测
| 6 | 核酸提取 | 仪器自带磁珠法核酸提取功能
| 7 | 项目拓展 | 基孔肯雅病毒核酸检测
| 8 | 控温系统 | 独立温控系统，可以做到随来随检
| 9 | 检测模式 | 磁珠法核酸提取、扩增、检测均在同一封闭试剂内完成。无需通过移液臂等机械装置进行样本或产物的中间转移。检测过程试剂全密闭不与试剂外空气接触，有效防止交叉污染
| 10 | 检测流程 | 系统为封闭流程检测，上样后的检测流程在独立封闭的全封闭试剂空间内完成
| 11 | 核酸扩增孔数 | ≥16
| 12 | 配套试剂 | 配套试剂为独立包装，实现单人单份，使用期间的检测试剂供应稳定
| 13 | 其他要求 | 设备或配套设备能够拓展多种呼吸道病原体核酸检测
三、其他服务要求
| 14 | 质保期 | 整机原厂保修≥X年。
| 15 | 使用年限 | 设备设计使用年限≥X年。
| 16 | 售后服务 | 设备故障报修后，响应时间≤X小时，工程师X小时内到达现场。
| 17 | 资质要求 | 若X个工作日内无法修复，需无偿提供备用机。
四、其他说明