## 温控高频手术治疗仪
温控高频手术治疗仪对应参数填写表
设备名称 | 设备参数需求 |  |  | ★调研响应需求 （参与调研供应商据实填报） | 偏离说明 （无偏离/正偏离）
温控高频手术治疗仪对应参数填写表 | 一、技术参数
| 1 | 设备诊疗目的 | 配合电极使用，门诊局麻下或是手术室全麻操作，采用温控消融技术破坏引发过多粘液的鼻后神经 (PNN)，达到治疗慢性鼻炎的目的。
| 2 | 适用病症 | 适用于慢性、过敏性等鼻炎治疗
| 3 | 功率要求 | 70~90VA
| 4 | 供电电源 | AC220V±10% 50Hz±1Hz
| 5 | 工作提示音 | 主机有工作提示音，可通过音量设置，调整音量大小
| 6 | 操作功能 | 具有一键启停功能，电极自动识别，操作方便
| 7 | 温度控制 | 具有温度控制功能，能够恒温消融
| 8 | 温度阈值 设置范围 | 50℃~80℃，每按 “-”1 次，温度阈值减小 5℃；每按 “+”1 次，温度阈值增加 5℃
| 9 | 工作频率 额定功率 | 工作频率:460kHz±10%；额定功率:≤5W
| 10 | 温度设置范围 | 50℃~80℃，可通过主机界面设定需要达到的治疗温度
| 11 | 工作时间 设置范围 | 工作时间设置范围：6s~20s，每按 “-”1 次，工作时间减小1s，每按 “+”1 次工作时间增加1s，可通过主机界面设定单次消融时间，到时自动停止
| 12 | 治疗电极 | 治疗电极是否多规格可选
| 13 | 刀杆规格 (单位：mm) | 刀杆长度125mm-135mm 刀杆直径3.2mm-4.2mm
| 14 | 电极头端规格 (单位：mm) | 长6.3mm-9.3mm；宽4.0mm-5.6mm
二、配置清单
| 15 | 台式主机 | 1台
| 16 | 电源线 | 1根
| 17 | 一次性消融电极 | 1根
三、其他服务要求
| 18 | 质保期 | 整机原厂保修≥X年。
| 19 | 使用年限 | 设备设计使用年限≥X年。
| 20 | 售后服务 | 设备故障报修后，响应时间≤X小时，工程师X小时内到达现场。
| 21 | 资质要求 | 若X个工作日内无法修复，需无偿提供备用机。
四、其他说明